附件

转运呼吸机参数及服务要求

| 序号 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 一 | 主要参数 |
| 1.1 | 设备数量：转运呼吸机三台 |
| 1.2 | 适用范围：有创、无创、手动三种通气功能，适用成人、儿童 |
| ▲1.3 | 具备台携两用，轻便易携，防潮，防震，防盐雾等功能 |
| 1.4 | 控制模式：气动电控、时间切换、压力限制、容量控制 |
| ▲1.5 | 呼吸模式：A/C、SIMV、A/C+SIGH、MANUAL手动、SPONT、A/C+持续气流（无创） |
| 1.6 | 呼吸频率：4bpm～80bpm |
| 1.7 | 潮气量：50ml～1500ml |
| ▲1.8 | 吸呼比：具有1:0.3、1:0.5、1:0.7、1:1、1:1.5、1:2、1:2.5、1:3、1:3.5、1:4等 |
| ▲1.9 | 触发灵敏度：0.1kPa～2kPa(相对于PEEP) |
| 1.10 | 氧浓度可调：48%～100% |
| 1.11 | 压力限制：1kPa～5kPa |
| 1.12 | 连续气流：3LPM～5LPM |
| ▲1.13 | 吸气暂停：20秒，可吸痰 |
| 1.14 | 显示方式：液晶屏显示 |
| 1.15 | 波形：气道压力波形显示 |
| 二 | 监测参数 |
| 2.1 | 潮气量：0ml～1500ml，手动亦可监测 |
| 2.2 | 分钟通气量：0L/min～20L/min |
| 2.3 | 呼吸频率：4bpm～80bpm，实时监测 |
| 2.4 | 气道峰压：-2kPa～8kPa，波形显示 |
| 三 | 报警参数 |
| 3.1 | 气道压力上限：2kPa～6kPa |
| 3.2 | 气道压力下限：0kPa～2kPa |
| 3.3 | 电池低压报警 |
| 3.4 | 断电报警：≤45秒 |
| 3.5 | 报警静音：≤120秒 |
| 3.6 | 具有容量控制、压力限制、时间切换、充分体现肺保护策略 |
| 四 | 其他 |
| 4.1 | 电源：AC100V～240V,50/60HZ,12V车载电源，内置电池使用时间≥2小时 |
| 4.2 | 自备气瓶：气源连续工作≥30分钟 |
| ▲4.3 | 气动电控、提供交流、直流、车载三种工作电源 |
| 4.4 | 具有CE证书 |
| 4.5 | 防水等级IPX4； |
| 五 | 标配 |
| 5.1 | 多功能主机挂架 1套，储气瓶 1只，氧桥 1个，扳手 1个，附件及附件包 1个，仪器台车 1个，PEEP(0kPa～1kPa） 1个，机械手 1个，湿化器 1个 |
| 六 | 售后服务 |
| 6.1 | 交货期：签订合同后30天内 |
| 6.2 | 质保期：≥12个月，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费 |
| 6.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |
| 6.4 | 提供中文操作手册及维修手册 |
| 6.5 | 免费提供操作和维护的培训计划 |
| 6.6 | 提供有效的医疗器械注册证和产品注册登记表 |
| 6.7 | 提供详细标准配置清单 |
| 6.8 | 国产设备交货时离生产日期小于6个月，进口设备交货时离生产时间小于12个月，投标时提供原厂相关证明或供货商承诺函 |
| 6.9 | 安装地点：用户指定地点 |
| 6.10 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |
| 6.11 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |